Комплекс на базе хроматографа "ХРОМАТЭК - КРИСТАЛЛ 5000"
с масс-спектрометрическим детектором

Извещение о готовности
пользователя к проведению пуско-наладочных работ (ПНР)

Уважаемые господа. Для вызова нашего специалиста для ПНР заполните прилагаемую ниже форму и отправьте по факсу (8362) 68-59-16 или E-mail: service@chromatec.ru.

| Кому: ЗАО СКБ «Хроматэк», | От кого: |
| --- | --- |
| Адрес: | 424000 г. Йошкар – Ола, Главпочтамт а/я 84. | Адрес: |  |
| Должность | Зам. ген. директора по производству | Должность |  |
|  |  | Ф. И.О. |  |
| Факс: | (8362)-68-59-16 | Факс: |  |
| Тел: | (8362)-68-59-19 | Тел: |  |

Подготовительные работы (в соответствии с инструкцией 214.2.840.068-01ИМ) для установки комплекса, полученного по договору номер ________________ между ЗАО СКБ «Хроматэк» и ___________________________________________________________ полностью завершены.

Выполнены требования (поставьте отметки ():

- Имеется стол для размещения комплекса размером 1800 мм*750 мм. Пол и стол могут выдержать вес комплекса 120 кг (п.3.2 инструкции).

- Установлены 6 шт. розеток электропитания типа Евростандарт с заземлением и линия  (контур)  внешнего заземления в соответствии с правилами электробезопасности (п.3.4).

- Питание 220 В (±10%), 50 Гц, 5000 Вт подведено и свободно от медленных и резких изменений среднего значения напряжения и импульсных помех (п.3.4). (При поставке комплекса с ИБП питание подведено в соответствии со схемой, приведенной в приложении А)

- Есть все необходимые газы требуемой чистоты, проведены газовые линии, есть все необходимые редукторы, деионизованная вода (5 Мом*см) для генератора водорода (п.3.5).

- Система кондиционирования, влажности и чистоты воздуха соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, а по температуре – в диапазоне от 15 до 35 oC. Есть трубка для отвода выхлопных газов форвакуумного насоса за пределы помещения. (п.3.7).

- Полный комплект поставки комплекса находится на месте установки.

- Упаковка не нарушена.

- Обеспечена возможность присутствия во время всего периода наладки оператора, который будет работать на приборе.

- Обеспечена возможность круглосуточной работы комплекса.

Просим направить специалиста для проведения ПНР по адресу: ________________________ _______________________________________________________________________________ Организация ____________________________________________________________________ Телефон _____________________ Контактные лица ___________________________________ _______________________________________________________________________________ Предпочтительная дата прибытия специалиста _______________________________________

Мы признаем, что неполная подготовка с нашей стороны к запуску оборудования может вызвать дополнительные затраты или повторный визит, за которые нам будет выставлен счет для оплаты потраченного инженером времени, транспортных и командировочных расходов и оплаты гостиницы.

Дата_________________		                       Подпись _____________________

М.П.