ЯМР-анализатор

«Хроматэк Протон-20М»

Извещение о готовности
пользователя к проведению пуско-наладочных работ (ПНР)

Уважаемые господа. Для вызова нашего специалиста для ПНР заполните прилагаемую ниже форму и отправьте по факсу (8362) 68-59-16 или e-mail: service@chromatec.ru.

| Кому: ЗАО СКБ «Хроматэк», | От кого: |
| --- | --- |
| Адрес: | 424000 г. Йошкар–Ола, Главпочтамт а/я 84. | Адрес: |  |
| Должность | Зам. ген. директора по производству | Должность |  |
|  |  | Ф. И.О. |  |
| Факс: | (8362)-68-59-16 | Факс: |  |
| Тел: | (8362)-68-59-19 | Тел: |  |

Подготовительные работы для установки ЯМР-анализатора, полученного по договору номер _____________________ между ЗАО СКБ «Хроматэк» и _______________________ _________________________________________________________полностью завершены.

Выполнены требования (поставить отметки ():

- Имеется стол для размещения комплекса размером 1800 мм*750 мм. Пол и стол могут выдержать вес анализатора 100 кг

- Установлены 6 шт. розеток электропитания типа Евростандарт с заземлением и линия  (контур)  внешнего заземления в соответствии с правилами электробезопасности.

- Питание 220 В (+10/-10%), 50 Гц, 3500 Вт подведено и свободно от медленных и резких изменений среднего значения напряжения и импульсных помех.

- Система кондиционирования, влажности и чистоты воздуха соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, а по температуре – в диапазоне от 15 до 30 oC.

- Пробы для проведения количественного анализа имеются в наличии.

- Имеется нормативный документ на анализ (ГОСТ, МВИ и т.д.).

- Полный комплект поставки анализатора, а также дополнительное оборудование, необходимое для проведения анализа по запрошенной методике (весы, термостаты      и т.д.), находится на месте установки.

- Упаковка не нарушена.

- Обеспечена возможность присутствия во время всего периода наладки оператора, который будет работать на приборе.

Просим направить специалиста для проведения ПНР по адресу: ______________________ _____________________________________________________________________________ Организация _________________________________________________________________ Телефон _____________________ Контактные лица ________________________________ _____________________________________________________________________________  Предпочтительная дата прибытия специалиста ____________________________________

Мы признаем, что неполная подготовка с нашей стороны к запуску оборудования может вызвать дополнительные затраты или повторный визит, за которые нам будет выставлен счет для оплаты потраченного инженером времени, транспортных и командировочных расходов и оплаты гостиницы.

Дата_________________		                       Подпись _____________________

М.П.