Комплексы на базе хроматографов "ХРОМАТЭК - КРИСТАЛЛ 5000", «КРИСТАЛЛ 2000М» и «КРИСТАЛЛ 9000»

Извещение о готовности к проведению пуско-наладочных работ (ПНР)

Благодарим Вас за приобретение продукции ЗАО СКБ «Хроматэк». Для успешного проведения ПНР просим Вас ознакомится с требованиями к оборудованию рабочего места http://www.chromatec.ru/support/service/, заполнить приложенную ниже форму и отправьте по факсу (8362) 68-59-16 и/или E-mail: service@chromatec.ru. Обращаем Ваше внимание, что в случаях невозможности проведения ПНР, вызванных ненадлежащей подготовкой к ПНР с вашей стороны, повторный вызов нашего специалиста будет осуществляться за дополнительную плату.

| Кому: ЗАО СКБ «Хроматэк», | От кого: |
| --- | --- |
| Адрес: | 424000 г. Йошкар – Ола, Главпочтамт а/я 84. | Адрес: |  |
| Должность | Зам. Ген. Директора по производству | Должность |  |
|  |  | Ф. И.О. |  |
| Факс: | (8362)-68-59-16 | Факс: |  |
| Тел: | (8362)-68-59-19 | Тел: |  |

Подготовительные работы для установки комплекса, полученного по договору номер ___________ между ЗАО СКБ «Хроматэк» и ________________________________________________проведены и полностью завершены, в соответствии с требованиями к оборудованию рабочего места.

Выполнены требования (поставьте отметки ():

- Имеется рабочее место (стол) для размещения комплекса размером 1800 мм*800 мм. Пол и стол могут выдержать вес комплекса 60 кг.

- Установлены не менее 6 шт розеток электропитания типа Евростандарт с заземлением и линия (контур) внешнего заземления в соответствии с правилами электробезопасности.

- Питание 220 В (+10/-15%), 50 Гц, 3,5 кВт подведено и свободно от медленных и резких изменений среднего значения напряжения и импульсных помех.

- Есть все необходимые газы требуемой чистоты, проведены газовые линии, есть все необходимые редукторы, деионизованная вода (5 Мом*см) для генератора водорода.

- Система кондиционирования, влажности и чистоты воздуха соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, а температура в рекомендуемом диапазоне от 20 до 27 oC.

- Полный комплект поставки комплекса находится на месте установки. Упаковка комплекса не нарушена.

- Обеспечена возможность присутствия во время всего периода наладки оператора, который будет работать на приборе.

Направьте, пожалуйста, специалиста для проведения ПНР по адресу: ________________________  ___________________________________________________________________________________Организация ________________________________________________________________________ Телефон ______________ Контактные лица ______________________________________________  ___________________________________________________________________________________

Предпочтительная дата прибытия специалиста ___________________________________________

Дата_________________						Подпись_____________________

М.П.