Хроматограф 
"Хроматэк - Кристалл 9000"

Извещение о готовности
пользователя к проведению пуско-наладочных работ (ПНР)

Извещение о готовности
пользователя к проведению пуско-наладочных работ (ПНР)

Уважаемые господа. Для вызова нашего специалиста для ПНР заполните прилагаемую ниже форму и отправьте по факсу (8362) 68-59-16 или E-mail: service@chromatec.ru.

| Кому: ЗАО СКБ «Хроматэк», | От кого: |
| --- | --- |
| Адрес: | 424000 г. Йошкар – Ола, ул. Строителей, 94 | Адрес: |  |
| Должность | Зам. Ген. Директора по производству | Должность |  |
|  |  | Ф. И.О. |  |
| Факс: | (8362)-68-59-16 | Факс: |  |
| Тел: | (8362)-68-59-19 | Тел: |  |

Подготовительные работы для установки хроматографа, полученного по договору номер _____________________________ между ЗАО СКБ «Хроматэк» и ________________________________________________ полностью завершены.

Выполнены требования (поставить отметки ():

- Имеется персональный компьютер с характеристиками не хуже:

| Версия операционной системы Windows | 7, 8, 10 |
| --- | --- |
| Оперативная память, Мбайт, не меньше | 4096 |
| Процессор Intel или AMD, год выпуска не раньше | 2012 |
| Разрешение монитора, не меньше | 1024 x 768 |
| Жесткий диск, на котором установлено ПО, Гбайт, не меньше | 10 |
| Жесткий диск, на котором расположено хранилище данных, Гбайт, не меньше | 100 |
| Количество Ethernet-адаптеров в компьютере | 2* |

- Имеется стол для размещения хроматографа размером 2000 мм*800 мм. Пол и стол могут выдержать вес хроматографа 60 кг.

- Установлены 6 шт. розеток электропитания типа Евростандарт с заземлением и линия (контур) внешнего заземления в соответствии с правилами электробезопасности.

- Питание 220 В (+10/-10%), 50 Гц, 3500 Вт подведено и свободно от медленных и резких изменений среднего значения напряжения и импульсных помех.

- Есть все необходимые газы требуемой чистоты, проведены газовые линии, есть все необходимые редукторы, имеется деионизированная вода (5 Мом*см) для генератора водорода (если идет в комплекте поставки) в количестве 1 литр на каждый генератор водорода.

- Система кондиционирования, влажности и чистоты воздуха соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, а по температуре – в диапазоне от 15 до 35 oC.

- Имеются в наличии стандартные образцы и образцы реальной пробы для демонстрации работоспособности оборудования.

- Имеется в наличии нормативный документ на анализ, под который заказывалось данное оборудование (ГОСТ, МУК, ПНДФ и т.д.).

- Полный комплект поставки хроматографа находится на месте установки.

- Упаковка не нарушена.

- Имеется инструмент для вскрытия ящиков и разводной гаечный ключ с диапазоном до 32 мм для подключения редуктора к баллону.

- Обеспечена возможность присутствия во время всего периода наладки оператора, который будет работать на приборе.

Информация о проведении работ:

| Адрес проведения работ: |  |
| --- | --- |
| Организация: |  |
| Телефоны: |  |
| Контактные лица: |  |
| Предпочтительная дата прибытия специалиста: |  |
| Комментарии: |  |

Мы признаем, что неполная подготовка с нашей стороны к запуску оборудования может вызвать дополнительные затраты или повторный визит, за которые нам будет выставлен счет для оплаты потраченного инженером времени, транспортных и командировочных расходов и оплаты гостиницы.

Дата_________________		                       Подпись _____________________

М.П.