Комплекс на базе хроматографа "ХРОМАТЭК - КРИСТАЛЛ 5000"
с масс-спектрометрическим детектором

Извещение о готовности
пользователя к проведению пуско-наладочных работ (ПНР)

Уважаемые господа. Для вызова нашего специалиста для ПНР заполните прилагаемую ниже форму и отправьте по факсу (8362) 68-59-16 или E-mail: service@chromatec.ru.

| Кому: ЗАО СКБ «Хроматэк», | От кого: |
| --- | --- |
| Адрес: | 424000 г. Йошкар – Ола, Главпочтамт а/я 84. | Адрес: |  |
| Должность | Зам. Ген. Директора по производству | Должность |  |
|  |  | Ф. И.О. |  |
| Факс: | (8362)-68-59-16 | Факс: |  |
| Тел: | (8362)-68-59-19 | Тел: |  |

Подготовительные работы для установки комплекса, полученного по договору номер__________________ между ЗАО СКБ «Хроматэк» и _______________________________ ____________________полностью завершены.  Выполнены требования (поставьте отметки ():

- Имеется персональный компьютер с характеристиками не хуже:

| Версия операционной системы Windows | 7, 8, 10 |
| --- | --- |
| Оперативная память, Мбайт, не меньше | 4096 |
| Процессор Intel или AMD, год выпуска не раньше | 2012 |
| Разрешение монитора, не меньше | 1024 x 768 |
| Жесткий диск, на котором установлено ПО, Гбайт, не меньше | 10 |
| Жесткий диск, на котором расположено хранилище данных, Гбайт, не меньше | 100 |
| Количество Ethernet-адаптеров в компьютере | 2* |

- Имеется стол для размещения комплекса размером не менее 1800 мм*800 мм. Пол и стол могут выдержать вес комплекса 120 кг. Варианты размещения оборудования приведены в Приложении А.

- Установлены розетки электропитания типа Евростандарт с заземлением и линия (контур) внешнего заземления в соответствии с правилами электробезопасности - 4 шт.

- Подведена отдельная линия питания 220 В (+10/-10%), 50 Гц, 5000 Вт, свободная от медленных и резких изменений среднего значения напряжения и импульсных помех. (При поставке комплекса с ИБП питание подведено в соответствии со схемой, приведенной в Приложении Б). Расстояние от данной линии до рабочего места хроматографа не более 2 метров.

- Есть все необходимые газы требуемой чистоты (для МСД - гелий газообразный марки "60"), проведены газовые линии, есть все необходимые редукторы.

- Имеется деионизированная вода (5 Мом*см) для генератора водорода (если идет в комплекте поставки) в количестве 1 литр на каждый генератор водорода.

- Система кондиционирования, влажности и чистоты воздуха соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, а по температуре – в диапазоне от 15 до 35 oC.

- Полный комплект поставки комплекса находится на месте установки.

- Упаковка не нарушена.

- Имеется инструмент для вскрытия ящиков и разводной гаечный ключ с диапазоном до 32 мм для подключения редуктора к баллону.

- Обеспечена возможность присутствия во время всего периода наладки оператора, который будет работать на приборе.

- Обеспечена возможность круглосуточной работы комплекса.

Информация о проведении работ:

| Адрес проведения работ: |  |
| --- | --- |
| Организация: |  |
| Телефоны: |  |
| Контактные лица: |  |
| Предпочтительная дата прибытия специалиста: |  |
| Комментарии: |  |

Мы признаем, что неполная подготовка с нашей стороны к запуску оборудования может вызвать дополнительные затраты или повторный визит, за которые нам будет выставлен счет для оплаты потраченного инженером времени, транспортных и командировочных расходов и оплаты гостиницы.

Дата_________________		                       Подпись _____________________

М.П.

Приложение А

Варианты размещения оборудования:

Вариант 1 – Хроматограф, термодесорбер (ТДС), дозатор автоматический жидкостный (ДАЖ-2М 3D) и компьютер. Размещение на одном столе.

Вариант 2 (Рисунок 2.2) – Хроматограф, масс-спектрометрический детектор (МСД), система захолаживания термостата, термодесорбер (ТДС), дозатор автоматический жидкостный (ДАЖ-2М 3D) и компьютер. Размещение на двух столах.

Приложение Б

Схема подключения к сети 220 В Источника бесперебойного питания